# 多参数监护仪招标参数

- 一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者

- ★≥10.4寸彩色LED背光显示屏，彩色高分辨率达800*600，6通道波形显示，可选配触摸屏，主机带电池重量<3.5kg

- 监测参数：标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏

- ★具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护,支持心率变化统计(提供证明文件)

- ★血氧监测可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧监测部位信号及末梢灌注情况（提供证明文件），采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术

- NIBP和BP的测量范围宽，大大提升边界情况的测量准确性，支持动态血压分析

  - 成人:sys 25-290 dia 10-250 avr 15-260

  - 小儿: sys:25-240 dia:10-200 avr:15-215

  - 新生儿: sys:25-140 dia:10-115 avr:15-125

- 系统功能： 支持中/英文字符和条码扫描枪输入

- 具有三级声光报警，参数报警级别可调

- 具备报警集中设置功能

- 具备血液动力学、药物计算功能

- 可选内置存储卡，也支持外部USB存储设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能

- 具备Nurse Call报警功能

- 支持VGA外接拓展显示屏

- ★具备1200小时趋势图表、1800个报警事件、1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾.

- 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

- 具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置

- 标配锂电池，工作时间可达8小时；

- 支持3通道记录仪

- 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

- 独创支持附件收纳盒设计，让床旁附件管理更有序、更高效

21.三类注册。