病房监护仪招标参数

- 整机要求

  - 适用于成人、儿童

- 屏幕显示

  - 彩色TFT显示屏，屏幕大小≥10.4英寸

  - 高分辨率，至少为800×600

  - ★波形显示通道数≥6，可升级10通道波形显示，波形颜色与位置可调

  - 具备呼吸氧合图、趋势共存、大字体、它床观察、NIBP回顾等多种显示界面

- 监测功能

  - 标配心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压、脉搏、双通道体温监测

- 心电规格

  - 三/五导联自动切换

  - 具有7导联心电同屏显示

  - 具有监护、诊断功能，可抗肌电、除颤等干扰

  - 心率测量范围：10～350 bpm

  - 心率测量精度：±1％ 或 ±1bpm, 取大者

  - 心律失常、起搏、ST段等分析功能

- 呼吸规格

  - 监测方法：阻抗法

  - 呼吸监测范围：0～150 bpm

  - 呼吸监测精度：±2 bpm

- 血氧饱和度规格

  - 数字式血氧，抗运动干扰、抗弱灌注

  - 具有脉搏调制音功能

  - 血氧饱和度监测范围：0～100%

  - 血氧饱和度测量精度：±2%（70%-100%，成人/小儿，非运动状态）

  - 可升级灌注指数及灌注变异指数等监测参数

- 脉搏规格

  - 脉率测量范围：25 bpm～250 bpm

  - 脉率测量精度：±1% 或 ±1 bpm, 取大者

- 无创血压规格

  - 测量范围：成人10—270mmHg；小儿10-235mmHg

  - 具有成人、小儿过压保护功能

  - 测量模式：手动、自动、快速（STAT）

- 体温规格

  - 双通道体温监测，具有温差显示

  - 测量范围：0～50 ℃

  - 精度：±0.1 ℃

- 操作方式

  - ★夜光按键和旋钮操作

  - 中/英文操作界面

- 报警

  - 声光双重三级报警

  - L型双报警灯，独立的生理报警和技术报警指示灯

- ★数据存储

  - ≥1200小时趋势图表存储与回顾功能

  - ≥120分钟重点心电监护导联波形存储回放功能

  - 具有报警回顾功能，100组报警事件

  - 具有无创血压测量回顾功能，≥1200组无创血压测量数据

  - 具有全参数掉电存储功能

- 电池

  - 可插拔铅酸电池，双电池仓，单个电池供电时间≥60分钟

  - 可选配锂电池，单个电池供电时间≥240分钟

- 记录仪

  - 可选配内置记录仪

  - 三通道记录，三档走纸速度可选

- 质量保证体系

  - 具有ISO9001、ISO13485质量体系认证和CMD认证、CE认证、FDA认证、CMC认证、NRTL认证

  - 生产厂家生产历史10年以上， 生产厂家注册资本一亿以上

  - 厂家资质：投标产品厂家的注册资金＞1亿，投标企业及所投产品的生产企业（含分公司）必须是在全国范围内没有收到相关部门因提供虚假材料、违规招投标等收到通报或进入黑名单的诚信企业