# 自助打印胶片招标参数

投标厂家要求具备医疗器械生产备案证明，医疗器械注册证、登记表、营业执照。

经销商投标的要求有营业执照及生产厂家授权书。

技术要求

要求属于连续色调

要求防水、防化学腐蚀。

稳定性、一致性 要求用光学密度仪矫正。

打印技术           直接热敏成像(提供注册证)

分辨率             ≥320dpi(12.6.像素/毫米)

胶片打印速度       14in×17in大于55张/小时；8in×10in大于85张/小时

灰度对比度分辨率    ≥12比特(4096)

胶片输入          2个胶片盒，每个片盒可容纳100张胶片

胶片尺寸           8in×10in、10inx12in、11in×14in和14in×17in

胶片类型           热敏胶片

接口               10/100Base-T以太网(RJ-45)

网络协议           DICOM联网打印

图像格式           DICOM

图像控制           对比度、灰度、极性、比例缩放

控制面板           触摸显示屏、显示联机、警报、故障和状态

处理器             Intel

内存               4GB

硬盘               500GB

电源               220V-240V、50/60Hz、600W(打印)、75W(空闲)

工作环境温度       10℃-35℃

工作环境湿度       35%-75%

最佳打印环境温度   22.2℃

存放湿度           30%-80%

存放温度           -22°C-50°C

所使用的相机       终身全保免费维修

提供相机数量       ≥2台，确保全年正常开机使用率99%以上。

相机是否支持报告打印   支持

★自主知识产权：必须具有热敏自助打印技术专利，提供专利证书等证明。

备注：★参数为必需满足参数，如不满足视为废标。