电动直立床招标技术参数需求

一、产品特性

★ 1）通过手持操作器控制电动推杆进行床面的直立操作，方便快捷。

2）床面可在0°～85°范围内连续可调，且直立角度直观可视。

3）配有机械式升降脚轮，方便近距离移动。

4）腿部、腰部、胸部配有防护带，防止直立过程中人员滑落、倾斜。

5）顶端配有拉手方便移动时推拉。

6）摆台可支撑肘部及方便游戏娱乐等活动。

7）由脚踏板稳固承载受训者的质量。

8）脚踏板可在0°～30°范围内连续可调，进行踝关节训练。

二、产品用途

★1、适用于进行恢复性站立训练，也可进行踝关节矫正训练，踝关节可调，进口推杆。

三、正常工作条件

1）环境温度：+ 5 ℃ ～ + 40 ℃；

2）相对湿度：≤85%；

3）大气压力：860 hPa～1060 hPa；

4）电源：AC220 V±22 V、50 Hz±1 Hz。

四、主要主要技术指标和参数

★ 1）外形尺寸：1855mm×840mm×1050mm

2）床面高度：530mm

3）床面宽度：600mm

4）床面角度转动范围：0°～85°

5）脚踏板调节角度：0°～30°

6）床面及脚踏板额定承载：2000N

7）承受额定承载时床板从水平到直立位置时的运行时间：≥30s

8）输入功率：250VA