（一）注射泵技术参数

- ★水平卧式结构，可根据科室需求任意组合成双泵

- 电源：交流电源：交流100-240V 50/60Hz功率消耗小于20VA

- 外部直流电源：直流12V

- 内置电池：锂电池11.1V 1500mAh，可供注射泵运行工作不小于8小时（全新电池完全充电情况下以5mL/h速度注射时)（承诺装机后验机合格）

- 适用的注射器：规格为10mL、20mL、30mL和50（60）mL的所有符合标准的注射器

- ★注射速度设定范围：

0.2-300.0mL/h（10mL注射器）

0.2-600.0mL/h（20mL注射器）

0.2-900.0mL/h（30mL注射器）

0.2-2000.0mL/h（50（60）mL注射器）

最小增量为0.1mL/h

8、★注射总量显示范围：0.1-99999.9mL

注射精度：机械精度：±1%

包括注射器的精度：±2%

快进操作：

300.0mL/h（10mL注射器）

600.0mL/h（20mL注射器）

900.0mL/h（30mL注射器）

1500.0mL/h（50（60）mL注射器）

9、KVO速度：0.1mL/h

10、阻塞级别：可以进行3级选择

I:   300±100mmHg（40.0±13.3kPa）

II:   500±100mmHg（66.7±13.3kPa）

III:  800±200mmHg（106.7±26.7kPa）

11、报警：注射将完成、注射器推空、注射完成、注射阻塞、无电池、电池电量低、电池电量严重短缺、无交流电源、无外部直流电源、注射器松脱、遗忘操作、注射泵自检和运行过程故障自动诊断报警、速度无效、限制量小于等于总量。

12、特殊功能：再报警功能：  静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警。

事件记录功能：能够存储、回放大于300个事件。

声音音量等级：可调3级报警音量。

电源切换功能：当交流/直流电源停止供电时，注射泵自动切换为内置电池供电。

13、使用条件：环境温度：5℃-40℃  相对湿度：15%-80%，非冷凝

大气压力：70.0kPa-106.0kPa

储存条件：环境温度：-20℃-+55℃

14、分类：I类CF型IPX4

15、安全标准:GB9706.1（IEC60601-1）医用电气设备 第一部分：安全通用要求

16、GB9706.27（IEC60601-2-24）医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求医用电气设备

YY0709-2009（IEC60601-1-8）医用电气设备 第1-8部分：医用电气设备安全通用要求并列标准：医用电气设备医用电气系统中报警系统的测试和指南

（二）双道注射泵技术参数

1电源：

1.1：交流100-240V 50/60Hz 输入功率：60VA

1.2：外部直流电源：直流12V 3.0A

2保险丝：T1.6AH 250VAC

3内置电池配置：

2节2900mAh@11.34V电池

★ 4.电池续航时间：不少于8小时

5.适用的注射器：规格为5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml所有符合标.准的注射器。

6.注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式

7.注射速度设定范围：

7.1：0.20-100.0ml/h（5ml注射器）

7.2：0.20-300.0ml/h（10ml注射器）

7.3：0.20-600.0ml/h（20ml注射器）

7.4：0.20-900.0ml/h（30ml注射器）

7.5：0.20-2000.0ml/h（50（60）ml注射器）

8.预置量设定范围

8.1：0.10 - 99.99ml（最小增量0.01）

8.2：100.0 - 999.9ml（最小增量0.1）

8.3：100.0 – 9999ml（最小增量1）

9.注射总量显示范围: 0-99999.99ml

10.注射精度: 机械精度≤±1%;  注射器的精度≤：±2%

11.排气操作:

11.1：0.10-100.0ml/h（5ml注射器）

11.2：0.10-300.0ml/h（10ml注射器）

11.3：0.10-600.0ml/h（20ml注射器）

11.4：0.10-900.0ml/h（30ml注射器）

11.5：0.10-2000.0ml/h（50（60）ml注射器

12.快进操作：

12.1：0.10-100.0ml/h（5ml注射器）

12.2：0.10-300.0ml/h（10ml注射器）

12.3：0.10-600.0ml/h（20ml注射器）

12.4：0.10-900.0ml/h（30ml注射器）

12.5：0.10-2000.0ml/h（50ml（60）注射器）

根据快进量自动计算快进速度，且不得低于当前速度。

★ 13.KVO速度：0.1~5ml/h可调，KVO设置为0时关闭KVO

★ 14.阻塞级别：225mmHg~975mmHg，11级可选择

15.报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、无法启动注射、遗忘操作

16.特殊功能：

16.1：再报警功能：静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警。

16.2：事件记录功能：能够存储、回放最多2000个事件。

16.3声音音量等级：可调10级报警音量。

16.4：电源切换功能：当交流/直流电源停止供电时，注射泵自动切换为内置池供电。

17.使用条件：

17.1：环境温度：5℃-40℃相对湿度：15%-95%，非冷凝

17.2：大气压力：70.0kPa-106.0kPa

19.储存条件：

19.1：环境温度：-20℃- +55℃相对湿度：10%-95%，非冷凝

19.2：大气压力：22.0kPa-107.4kPa

20.外形尺寸：367（L）X216(H)X146(W)mm

21.重量：约3.6kg（包含默认配置电池）

22.使用期限：10年

★23.双通道一体机

24.触摸屏操作、数字键盘输入

25.以上产品共需配2辆台车以方便科室使用

带“★”参数为必须满足参数，若装机验收时发现投标产品不符合参数要求，医院有权拒收，投标人须赔偿医院中标价百分之二十的经济损失。