经皮黄疸仪  招标参数

| 序号 | 招标要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术要求 | 1、测量方式：蓝、绿光比较 |
| 2 |  | 2、精密度（重复性）：<2% |
| 3 |  | 3、测量精度：±1mg/dl或±17μmol/L |
| 4 |  | 4、测量范围：0.0～25.0mg/dl或0.0～425μmol/L |
| 5 |  | 5、光源：氙闪光灯 |
| 6 |  | 6、显示：液晶显示带背光 |
| 7 |  | 7、单位：mg/dl, μmol/L(可随时切换) |
| 8 |  | 8、数值：3位数字直接读取，无需对照表换算 |
| 9 |  | ★9、平均值计算：自动计算2-5次的平均值，当前值和平均值同时显示 |
| 10 |  | 10、快速充电：充电时间1.5小时 |
| 11 |  | ★11、测量次数：一次充电可测量1000次以上 |
| 12 |  | 12、校验盘：对白色屏显示0.0或0.1，对黄色显示20.0±1 |
| 13 |  | 13、仪器轻巧：含电池组仅重168g |
| 14 |  | 14、仪器尺寸（mm）：154（长）×55（宽）×28（厚） |
| 15 |  | ★15、具有无操作自动休眠和自动关机功能，防治电池过量放电而损坏。 |
| 16 |  | ★16、具有紫外线滤除功能，避免对婴儿皮肤的伤害（要求提供权威部门相关证明）。 |
| 17 | 其它要求 | 1、厂家资质：制造厂家注册资金≥300万， |
| 18 |  | 2、投标产品需通过ISO9001和ISO13485质量管理体系认证。 |
| 19 |  | 3、技术服务：提供800服务电话。 |