熏蒸床技术参数

一、技术参数

- 电源:220V  频率：50Hz

- 功率：2300VA

- 熏蒸仓内的温度可在0-99℃范围内调节

- 设定时间范围：1-99min范围内调节，连续工作时间不少于8个小时

- 熏蒸床的蒸汽发生器容积≥5000ml

- 最大熏蒸量≥650ml/h

- 主要技术特点及性能描述：

- 微电脑控制蒸汽温度、治疗时间（均可调）

- 数码显示（可视操作），操作简单，方便、

- “抽屉式”换药操作，方便医护人员操作，避免烫伤

- ★预设温度与工作中的实际温度同步监测，双温控探头设计，当一个温控探头坏掉另一个温控探头还能控制机器，确保使用安全。

- 系统自动防干烧、报警系统，自动定时

- 设备配有自动漏电保护空气开关，标准的“计算机”式接口，便于维护

- 床面开设颈椎、全脊椎、肩周部、腰部、骶骨、双膝部熏蒸槽口，颈、肩、腰、腿等多个温区可同时治疗也可单独选择治疗

- ★设备配有回凝水排流装置，防止皮屑、毛孔污物渗入回凝水形成交叉感染，引起炎症

- 机电分离设计，使用安全、方便、可靠，配有独立工作站

- 床体采用高强度防腐蚀耐高温钢板喷塑组成，熏蒸模块采用可更换式活床面，采用仿真皮纯手工制作

- 整机采用活动式定位轮，既可定位床位又可自由活动

三、商务要求：

企业入选国家中医药管理局《中医诊疗设备评估选型目录 》提供证明文件

企业被国家中医药管理局评为中医诊疗设备生产示范基地，提供证明文件。