**脑循环治疗仪技术参数**

★1、柜式机型，

2、液晶显示屏显示加一键飞梭操作。

3、仪器单个通道具有三组电疗输出，一组磁疗输出。电疗和磁疗可独立操作。

 4、主极采用脑电仿生低频电输出，辅极采用低频调制中频电输出，主、辅极独立控制。

★5、主极基本频率: 23.81Hz 、15.87Hz 、15.87Hz、11.90Hz，辅极基本频率：4000Hz。（提供证明文件）

6、输出电流：主极最大电流峰值≤80mAp-p。辅极最大电流峰值≤72mAp-p，

开路主极和辅极的电压≤200Vp-p。

7、输出模式：常规模式、连续模式、脉冲模式、夜间模式。

8、连续工作模式每20分钟报警10秒治疗时间最长0-99min

9、常规治疗模式：根据设置参数持续治疗直至达到预设治疗时间；

10、夜间工作模式:治疗10分钟停止2小时，直至达到预设治疗时间；

11、脉冲模式每5秒停止1秒，直至治疗时间达到预设时间

12、输出处方：11种治疗，分别对应11种不同电流模式，无需对频率、脉宽、电压进行调节。

13、治疗强度显示及设定范围为0～80，辅级0～90可调，调节步长为1。

14、频谱范围：0～4.6KHz，频率主谱线范围1～4KHz。

15、定时精度：连续模式是0-99min，常规、夜间、脉冲模式下是0-30min，工作时间大于8H。

16、磁场强度：治疗强度分为2档,强度范围3mT～9mT,10mT～17mT。

17、磁场频率为50Hz±2%。

 18、振动按摩强度四档可调:0V,10V,16V,27V。

19、振动按摩频率四档可调:0Hz,2Hz,5Hz,10Hz。

20、磁疗帽有成人款和儿童款供选择。

21、磁疗发生器数：成人款磁疗帽有7个磁疗器，儿童款磁疗帽有5个磁疗器。22、入选2011版国家中医药管理局推荐目录。（提供证明文件）

 23、省高新技术认证产品。

24、磁疗帽配备成人款和儿童款供临床选择发生器数量：成人磁疗帽配有7个磁疗器

25、配备的磁疗帽具有实用新型专利证书；

26. 产品通过欧盟CE认证，ISO13485质量管理体系认证