技术参数

1.工作频率：2000Hz－8000Hz, 频率允差±10%。

*2．输出波形：正弦波、方波、三角波、指数波、等幅波、断调波、混合波。

3．脉冲宽度：0.25ms-0.0625ms±10%；最大幅度：0-100%±10%。

*4.输出电流：在基准负载下输出电流为90mA,允差±10mA，最大输出为100mA，输出强度0-99档步进可调。

5.电流稳定度：输出电流变化率≤5%。

6.调制频率范围：0—150Hz。

7．短路承受能力：在输出最大时电极短路5s,开路15s,关闭输出1min，设备能正常工作。

8．输出电极温度：不大于55℃（敞开测试）。

9．使用环境温度：5℃--40℃  湿度：≤90%。

10．电源电压：AC220V±22V  50Hz±1Hz。

11．整机功率： ≤80vA。