技术参数

1 、治疗仪为Ⅱ类、BF型医疗器械设备

*2、 显示方式：10.2寸一体机显示，分辨率1024X768，能同时显示输出的时间，处方，温度，波形，通道数，等相关信息。

3、 操作方式：触屏操作

4、  治疗仪热疗输出电压（空载）

高温：≤32V

低温：≤32V   间断输出，通断比为7:3

5、  治疗仪工作20min后，热疗温度最低不低于37°C

6、  载波：载波频率为1000Hz、频率误差不大于±10%

7、   波形：脉冲调制波、混合波、间歇波、疏密波等十几种波。

8、  脉冲调制频率为500HZ，频率误差不大于±10%

9、 单个脉冲最大输出的能量不超过300mJ

10、  在基准负载下输出脉冲幅度连续可调，最大输出有效值不大于20V

11、 输出开路时，输出电压峰值不大于500V

12、 治疗仪连续工作时间不少于8h

13、 治疗仪功率消耗不大于75W

14、 红外温度：0-60℃低、中、高三档可调

15、定时功能：10min、20min、30min三档 、自动定时、倒计时

*16、输出：4组红外热疗输出

*17、输出通道设置：每路输出可单独控制时间，处方，部位和强度。可同时治疗多个病人，也可以多个部位同时进行治疗。

18、治疗项目设置：中文处方选择，时间选择，强度选择、温度选择。

19、倒计时：显示屏上会显示治疗的剩余时间.

20、在操作过程中同时伴有语音提示功能，治疗过程中可以选择暂停或继续，治疗结束后语音提示。