| 1 | 测试项目(10项) | • PH、PO2、PCO2、Hct |
| --- | --- | --- |
|  |  | • Na＋ 、K＋、CL-、Ca2+； |
|  |  | • Glu、Lac、 |
| 2 | 计算项目 | BE、BE（ecf） ,HCO3- atd,HCO3- std , ct CO2、AnGap,sO2（est），tHb（est）,RI,Ca++(7.4），pO2/FiO2等, 测试+计算项目大于30个项目 |
| ★3 | 仪器方法学 | 干式化学法检测 |
| 4 | 样本类型 | 动脉血、毛细血管血、水溶液、静脉血、动静脉混合血、血浆6种样本类型 |
| 5 | 最低用血量 | 100uL（针对于儿科、新生儿科血液样本采集困难） |
| 6 | 最低采血量 | 1ml注射器需不少于400ul；2.5ml注射器需500-1000ul |
| 7 | 样本分析时间 | 上样至打印检测报告小于180秒（包含预处理过程），单纯测试时间小于45s |
| 8 | 试剂卡 | 测试试剂盒内含电极、试剂、进样针等所有分析元件 |
| 9 | 质控品 | 独立的液体质控品，包含低、中、高三个水平浓度 |
| 10 | 定标方式 | 全自动液体定标（无气瓶的气体定标方式） |
| 11 | 扫描器 | 内置条码阅读器，兼容一维及二维码扫描 |
| 12 | 电极测量方式 | 免维护微电极技术，电极内置于试剂卡 |
| 13 | 测试速率 | 不少于15个测试/小时 |
| 14 | 进样方式 | 全自动封闭水平抽吸式进样，避免样本交叉污染，能自动提醒小气泡和微血凝块，无需手持标本 |
| 15 | 操作界面 | 彩色触摸屏直观操作 |
| ★16 | 试剂效期 | 试剂卡常温保存至少4个月，需提供文件证明 |
| 17 | 待机 | 脱离电源可持续待机不少于8小时 |
| 18 | 进样器的种类 | 可连接注射器和毛细管，无需适配器。 |
| 19 | 联网功能 | 支持无线网联接 |
| 20 | 售后服务 | 至少2年质保期，并提供日常维修服务及原厂人员进行技术支援。 |

参数需求