1. 外型轻便灵巧，台面平放与墙壁悬挂均可  
   2. ★8.0"彩色LCD显示屏，60°可旋转  
   3.清晰直观显示监护曲线与数据  
   4.胎心率120 BPM-160 BPM正常范围区域标识  
   5.手动胎动记录  
   6.胎心率超限报警  
   7.连续24小时实时监护  
   8. 连续12小时监护曲线存储、回放和打印  
   9.具有画面冻结功能  
   10.中英文操作界面可选  
   11.★单胎、双胞胎监护可选  
   12.9晶片宽波束脉冲波传感器  
   13.超长寿命、高清晰度内置热阵打印机  
   14.内置RJ45接口，可与监护中心联网  
   15.★标配胎儿心率自动评分功能  
   16.安全类型：I类设备B型应用部分  
   17.工作电压：AC100 V～240 V 工作频率：50 Hz/60 Hz  
   18.功耗：<60 VA保险Fuse：T1.6AL250V  
   19.超声探头FHR 标称频率：1.0 MHz 工作频率：1.0 MHz±10％ 胎心率范围：50 BPM～240 BPM 分辨率：1 BPM 精度：±2 BPM  
   20.宫压探头TOCO测量范围：0～100％

分辨率：1％  
非线性误差：≤±10％ 归零方式：手动  
21.胎动打标  
手动按键式（孕妇操作），按动时将会在胎心率波形显示区底端显示一个胎动标记。  
22.胎心率报警  
胎心率超限报警   
23.附件  
标配：  
胎监三合一超声探头MPM1B30（雷莫头六芯）  
腹带  
热敏记录折纸  
电源线  
地线  
保险管  
使用说明书  
选配  
胎监分体超声二探头MPM1B21（雷莫头五芯）