全自动血凝仪技术参数

- 测试原理：凝固法（双磁路磁珠法）、发色底物法、免疫比浊法，提供三种光学检测波长供选择

- 测试项目：PT、APTT、TT、FIB、各种凝血因子、HEP、LMWH、PC、PS、AT-Ⅲ、FDP、D-Dimer等

- 检测速度：PT不低于单项340个测试/小时，综合测试不低于36个标本/小时

- ★测试位：4个智能型测试通道，每个通道兼容三种方法学检测，可同时检测

- 加样针：试剂针、样品针双针独立，均具有液面感应功能；试剂针秒级快速预温，具有自动温度补偿功能，保持试剂温度恒定

- ★≥样品位：不少于58个，抽拉条式开启方式，具有到位检测、检测联锁、指示灯提示功能，支持任意原试管，均可做急诊

- 试剂位：不少于36个，具有16℃低温冷藏及搅拌功能，适用多种规格试剂；试剂位5°倾角设计，减少试剂损耗

- 测试杯：转盘式，一次装载至少1000个可不间断连续进杯

- 接口方式：RJ45、USB、RS232、RS485接口任选，实现仪器控制功能

- ★温度控制：整机环境温度自动监控，系统温度自动修正补偿

- 测试功能：任意项目自由组合，测试项目智能排序，具有异常标本自动重测，自动再稀释、自动预稀释，自动校准曲线等功能

- 数据存储：标准配置为工作站，中文操作界面，无限存储测试数据、定标曲线及质控结果

- 报告单模式：中文综合报告单，开放自定义，提供多种版面报告格式供用户选择

- 数据传输：支持HIS/LIS系统

15★提供与血凝仪器同一生产厂家生产的常规四项试剂、凝血质控品以及D二聚体试剂、D二聚体质控品的注册证。