### 监护仪参数

- 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温。

- ≥12寸彩色TFT显示屏，分辨率800*600。

- ★屏幕亮度1-100级可调。（需提供仪器界面截图证明）

- 3/5导心电测量，导联自动识别。

- 具有ECG波形全屏级联功能（需提供仪器界面截图证明）

- 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。

- 可设置SpO2与NIBP同侧测量模式，减少误报警。

- 脉率测量范围：20～300bpm，精度：±1bpm

- NIBP具有整点测量功能。（需提供仪器界面截图证明）

- 可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。

- 具有辅助静脉穿刺功能。

- 血压测量按键独立设置在仪器右下角，人性化的设计减少误操作。快捷键配置，屏幕底部快捷键可任意调换与切换位置。

- 手动触发事件功能，便于后续进行查看分析。

- 具有报警集中设置功能，便于管理，操作方便，节省时间。

- 提供一键报警全开、全关功能。

- 提供一键操作实现报警限自动设置功能，根据病人个体的生命体征测量结果快速设定报警限值。（需提供仪器界面截图证明）

- ★ECG、NIBP、PR、和SPO2具有报警分级功能，每个参数可同时设置中级、高级报警限范围，仪器能自动识别报警级别，方便医护人员及时处理。（需提供仪器界面截图证明）

- 具有报警延迟时间设置功能，减少误报警。

- 中级，高级报警音量三级可调。（需提供仪器界面截图证明）

- 具备至少8种显示界面可选：常规界面、大字体显示界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面，列表界面，它床观察界面，全屏七导界面及半屏七导界面等。

- 具有5个缺省科室配置：通用、ICU、OR、CCU、NICU；并支持自定义；支持U盘导入导出配置；

- 应至少支持160小时趋势图/表、200组报警事件、2000组无创血压测量数据、48小时全息波形回顾。

- 具有无主病档自动删除功能和存满删除旧病档功能。（提供界面截图证明材料）

- ★档案数据可通过USB/FTP导出，支持bin/txt/xls格式。（需提供仪器界面截图证明）

- 具有待机模式、隐私模式、夜间模式，方便科室在各种情况下使用。

- 可选配3通道记录仪，并支持外接激光打印机。

- ★记录仪实时记录时间≥4项可选。（需提供仪器界面截图证明）

- 支持格式化SD卡功能。（需提供仪器界面截图证明）

- 支持有线、无线网络的连接，组成中央监护系统。