气管软镜技术参数

一：主机技术要求

1：主机内置智能主控芯片：标配16G内存卡，可兼容视频窥视叶片手柄、视频硬管手柄、视频软管手柄；

2：配置3.5寸触摸显示屏，显示分辨率不低于640×480；

*3：主机可通过HDMI数据线、无线WiFi模块连接图文工作站或监视器，实时传输视频喉镜、视频硬镜、视频软镜影像；

4：显示器能上下0º～130º转动，左右0～270º转动。视场角≥180º；

5：主机内置多媒体系统，内置操作教学视频；可拍照、录像、录音；直接阅读、回放；具备USB、HDMI输出方式；

6：：显示器内部电源：锂聚合物电池，持续工作时间≥240分钟；.

二：视频喉镜窥视手柄 技术规格要求

1：采用数字电子成像技术：工作距离 20-100mm；

2空间分辨率 ≥6.35LP/mm；视角≥60º；

3：光源照度：≥600LUX,h=40mm；光源色温：5000K;

4：可调节的多功能手柄，一支手柄可配置4种不同型号叶片，满足婴幼儿、儿童、成人的插管需求；

*5:可调节伸缩杆圆弧半径65mm;调节角度不小于18º；

6：配备智能温控芯片加热除雾功能，稳定温度43º±3º

7：可通过无线模块直接连接图文工作站或监视器；

三：视频喉镜窥视叶片

1：材质：聚碳酸酯；外观以及物理性能：窥视片表面光滑平整、无毛刺、飞边、黑点、及器械杂质、气泡即扭结；窥视叶片具有一定的韧性，在正常使用过程中不破裂；

*2:一次性喉镜窥视叶片与窥视手柄主体部分连接，镜片外表面可承受50N的拉力，不受损坏。

3：适用范围：新生儿、儿童、成人、成人大号；适用气管插管范围：婴幼儿——2.5-4.0mm;儿童——4.0-6.0mm;成人——6.0-9.0mm;成人大号——6.0mm以上;

4：存储有限期限2年。

四：视频软镜手柄

*1：可通过无线模块直接连接图文工作站或监视器；

2：采用数字电子成像技术；视角≥90°；工作距离 3-50mm；

3：空间分辨率 ≥10.10LP/mm；光源照度≥200LUX，h=20mm；

4：软管末端可弯曲角度±150°。

5：插入部长度：600mm±5％；

6：插入部外径不小于5.2mm，内置通道内径不小于2.2mm

7：适用于液体浸泡消毒，低温气体消毒；