食道镜参数

食道镜由食道镜、食道异物钳、吸引管组成。

一、食道镜（K1005、K1006、K1007.1、K1008、K1009.2）

1、与人体部分接触的材料符合医用不锈钢标准（YY/T0294.1-2005）的要求，对应标准的中M号钢。

2、表面

食道镜管头端应圆滑，外表面光洁，镜管外表面粗糙度Ra值不大于0.2µm。

3、照度

物距10mm处食道镜照度应不小于3000Lx。

4、耐腐蚀性能

气管镜具有良好的耐腐蚀性能，经常规消毒，不得产生腐蚀现象。

5、发光面：光纤至镜前端面发光。

6、可配套OLYMPUS、STORZ、WOLF、ACMI、STRYKER、天松品牌的导光束。

7、规格尺寸

| 编号 | 编号 | 插入部外径D1 （器械通道最小宽度） | 插入部外径D2 （插入部分最大宽度） | 工作长度L | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1005 | K1005 | 9±0.45 | 13±0.45 | 250±2 |  |
| K1006 | K1006 | 11±0.45 | 15±0.45 | 300±2 |  |
| K1007.1 | K1007.1 | 10±0.45 | 16±0.45 | 360±2 |  |
| K1008 | K1008 | 13±0.45 | 17±0.45 | 380±2 |  |
| K1009.2 | K1009.2 | 12±0.45 | 18±0.45 | 400±2 |  |
| K1007.2 | K1007.2 | 10±0.45 | 16±0.45 | 400±2 | 选配 |
| K1009.1 | K1009.1 | 12±0.45 | 18±0.45 | 250±2 |  |
| K1009.3 | K1009.3 | 12±0.45 | 18±0.45 | 450±2 |  |

二、配套手术钳：

1、食道异物钳

最大插入部外径：φ4；

工作长度：450mm；

2、吸引管

最大插入部外径：φ2.5、φ3、φ4

工作长度：450mm；

四、其它

1、产品材料采用符合生物学的进口医用不锈钢  *

2、产品零件采用全自动加工中心生产，精度高，产品互配性好。*

3、引进美国无电镀表面处理技术,有效防止电镀对人体产生的副作用。*