高档多排螺旋CT招标技术参数规格

概述：

本次招标采购设备为高端128层螺旋CT，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优质的服务和优惠的价格，充分显示贵公司的实力。

招标货物一览表：

| 编号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端128层螺旋CT | 1套 | - 探测器排数：≥64排 - 探测器类型：新型石榴石Gemstone探测器或Stellar光子探测器或微平板New Nano-Pale探测器 或Z-detector时空探测器 - 探测器Z轴宽度：≥40mm - 机架最快旋转扫描速度：≤0.35秒/360° |
| 2 | 随机附件 | 1套 |  |
| 3 | 技术资料 | 1套 |  |

设备技术规格及要求：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 设备名称：高端128层螺旋CT系统 |  |  |
| 1.1 | 设备数量：一套 |  |  |
| 1.2 | 设备用途：全身扫描的临床应用和临床研究 |  |  |
| 1.3 | 制造厂商：投标人说明 |  |  |
| 1.4 | 设备型号：投标人说明 |  |  |
| 2. | 主要技术规格 |  |  |
| 2.1 | 扫描架系统 |  |  |
| 2.1.1 | 扫描架孔径：70cm |  |  |
| 2.1.2 | 扫描架倾角：≥±30°，可在操纵台遥控 |  |  |
| 2.1.3 | 驱动方式：高精度数字钢带驱动 |  |  |
| 2.1.4 | 滑环类型：低压滑环 |  |  |
| 2.1.5 | 机架冷却方式：风冷 |  |  |
| 2.1.6 | 机架控制面板≥4块 |  |  |
| 2.1.7 | 球管焦点到等中心点距离≤57cm |  |  |
| 2.1.8 | 球管焦点到探测器距离≤106cm |  |  |
| 2.1.9 | 探测器类型：新型石榴石Gemstone探测器或 Stellar光子探测器或微平板New Nano-Pale探测器 或者Z-detector时空探测器 |  |  |
| 2.1.10 | 探测器排数：≥64排 |  |  |
| *2.1.11 | 探测器Z轴覆盖宽度：≥40 mm |  |  |
| *2.1.12 | 每排探测器单元数（X-Y轴）≥930个 |  |  |
| *2.1.13 | 探测器物理单元总数≥70000个 |  |  |
| 2.1.14 | 最薄层厚：≤0.625mm |  |  |
| 2.1.15 | 每层数据采样率：≥4700views/圈 |  |  |
| 2.1.16 | 提供三维激光定位系统 |  |  |
| 2.1.17 | 提供机架内置无线一体化心电监测系统，无需外接心电监测设备 |  |  |
| 2.1.18 | 机架按键扫描协议预设功能≥2组 |  |  |
| 2.2 | 扫描床系统 |  |  |
| 2.2.1 | 扫描床长度：≥260cm |  |  |
| 2.2.2 | 扫描床可扫描垂直升降最低高度：≤48cm |  |  |
| 2.2.3 | 扫描床可扫描垂直升降最高高度：≥95cm |  |  |
| 2.2.4 | 扫描床水平移动范围：≥210cm |  |  |
| 2.2.5 | 扫描床水平可扫描范围：≥170cm |  |  |
| 2.2.6 | 扫描床水平移动最高速度：≥200mm/s |  |  |
| 2.2.7 | 扫描床水平移动最小速度：≤2mm/s |  |  |
| 2.2.8 | 扫描床垂直升降最高速度：≥40mm/s |  |  |
| 2.2.9 | 扫描床承重量：≥205kg |  |  |
| 2.2.10 | 扫描床移动精度：≤±0.25mm |  |  |
| 2.2.11 | 提供扫描床控制脚踏开关 |  |  |
| 2.2.12 | 一体化扫描床点滴架，方便打点滴患者行CT检查：提供 |  |  |
| 2.2.13 | 一体化扫描床托盘架，方便患者放置随身物品：提供 |  |  |
| 2.2.14 | 一体化扫描床纸床单架：提供 |  |  |
| 2.3 | X线球管及高压发生器 |  |  |
| *2.3.1 | 球管阳极实际热容量（不含等效概念）：≥7.5MHU或者新型低热容量高散热率球管，热容量≤1MHU |  |  |
| 2.3.2 | 球管阳极最大散热率：≥1300kHU/min |  |  |
| 2.3.3 | 球管电流范围：6－667mA |  |  |
| 2.3.4 | 球管最大电流：≥667mA |  |  |
| 2.3.5 | 球管最小电流：≤6mA |  |  |
| 2.3.6 | 球管电流递增幅度：≤1mA |  |  |
| 2.3.7 | 球管最大电压：≥140KV |  |  |
| 2.3.8 | 最小球管电压：≤80KV |  |  |
| 2.3.9 | 球管电压可选值：80KV，100KV，120KV，140KV |  |  |
| 2.3.10 | 球管大焦点：≤1.0mm×1.0mm |  |  |
| 2.3.11 | 球管小焦点：≤0.7mm×0.7mm |  |  |
| *2.3.12 | 高压发生器实际功率（不含等效概念）：≥80kW |  |  |
| 2.4 | 扫描参数 |  |  |
| *2.4.1 | 机架最快旋转扫描时间/360°：≤0.35秒/360° |  |  |
| 2.4.2 | 心脏成像最高时间分辨率（完整180度数据采集）：≤35毫秒。 |  |  |
| 2.4.3 | 可选择机架旋转扫描速度 : ≥6种 |  |  |
| 2.4.4 | 具备128层/圈扫描成像技术 |  |  |
| 2.4.5 | 最薄层厚≤0.625mm |  |  |
| 2.4.6 | 扫描采集视野：≥50cm |  |  |
| 2.4.7 | 扫描重建视野范围：4cm-50cm |  |  |
| 2.4.8 | 定位片扫描长度：≥170cm |  |  |
| 2.4.9 | 定位片扫描宽度：≥50cm |  |  |
| 2.4.10 | 定位片计划：双定位 |  |  |
| 2.4.11 | 最大螺距：≥1.8，连续可调 |  |  |
| 2.4.12 | 最小螺距：≤0.1 |  |  |
| 2.4.13 | 单次连续螺旋扫描：≥100秒 |  |  |
| 2.5 | 图像质量 |  |  |
| 2.5.1 | X-Y轴空间分辨率：≥20LP/CM@0%MTF |  |  |
| 2.5.2 | Z轴空间分辨率≥20 LP/CM@0%MTF |  |  |
| 2.5.3 | 密度分辨率：≤2mm@0.3% |  |  |
| 2.5.4 | 各向同性空间分辨率≤0.25mm |  |  |
| 2.5.5 | 提供三维锥束重建技术 |  |  |
| 2.5.6 | CT值范围：-1024HU ~ +8191HU |  |  |
| 2.5.7 | 图像重建矩阵：≥512×512 |  |  |
| 2.5.8 | 图像显示矩阵：≥1024×1024 |  |  |
| 2.5.9 | 图像重建速度：≥20幅/秒 |  |  |
| 2.6 | 主控制台计算机系统 |  |  |
| 2.6.1 | 主CPU型号：Intel Xeon E5或以上 |  |  |
| 2.6.2 | CPU：≥4核 |  |  |
| 2.6.3 | 内存：≥16.0GB |  |  |
| 2.6.4 | 硬盘容量：≥1.5TB |  |  |
| 2.6.5 | 图像存储量：≥1,000,000幅(512矩阵不压缩图像) |  |  |
| 2.6.6 | 存储系统：DVD-RW |  |  |
| 2.6.7 | 液晶显示器：≥24寸″,分辨率≥1920×1200 |  |  |
| 2.6.8 | 图像重建技术：三维锥形束算法 |  |  |
| 2.6.9 | 图像格式和传输存储：DICOM 3.0具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等PACS联接功能 |  |  |
| 2.6.10 | 自动语言提示功能：标配 |  |  |
| 2.6.11 | 操纵台可进行图像后处理功能，MPR/MIP/ 3D SSD/CTA/3D：标配 |  |  |
| 2.6.12 | 自动照相功能：标配 |  |  |
| 2.7 | 原厂高级图像后处理工作站 |  |  |
| 2.7.1 | CPU：Intel Xeon E5或以上 |  |  |
| 2.7.2 | 主频≥3.5GHz |  |  |
| 2.7.3 | 主频CPU数目≥4个 |  |  |
| 2.7.4 | 内存：≥24GB |  |  |
| 2.7.5 | 硬盘容量：≥1.5TB |  |  |
| 2.7.6 | 永久贮存刻录方式：DVD |  |  |
| 2.7.7 | 液晶显示器：≥24寸″,分辨率≥1920×1200 |  |  |
| 2.7.8 | 图像格式、传输存储：DICOM 3.0 |  |  |
| 2.7.9 | 自动照相功能：标配 |  |  |
| 2.8 | 临床应用软件 |  |  |
| 2.8.1 | 多平面重建MPR：提供 |  |  |
| 2.8.2 | 最大密度投影(MIP) ：提供 |  |  |
| 2.8.3 | 最小密度投影(MinIP) ：提供 |  |  |
| 2.8.4 | 曲面重建(CPR) ：提供 |  |  |
| 2.8.5 | 容积三维重建 (VR) ：提供 |  |  |
| 2.8.6 | 区域生长容积分析功能：提供 |  |  |
| 2.8.7 | 表面重建（SSD）：提供 |  |  |
| 2.8.8 | 容积漫游（VRT）：提供 |  |  |
| 2.8.9 | 模拟手术刀：提供 |  |  |
| 2.8.10 | 线束硬化伪影校正软件：提供 |  |  |
| 2.8.11 | 后颅窝图像优化技术：提供 |  |  |
| 2.8.12 | 条状伪影消除技术：提供 |  |  |
| 2.8.13 | 螺旋扫描降噪技术：提供 |  |  |
| 2.8.14 | 伪影校正软件：提供 |  |  |
| 2.8.15 | 肺纹理增强技术：提供 |  |  |
| 2.8.16 | 图像减影功能：提供 |  |  |
| 2.8.17 | CT电影功能：提供 |  |  |
| 2.8.18 | 自动标识、提取或消除相近密度的组织结构：提供 |  |  |
| 2.8.19 | CT血管造影（CTA）：提供 |  |  |
| 2.8.20 | CT三维仿真内窥镜显示功能：提供 |  |  |
| 2.8.21 | CT血管内窥镜漫游功能：提供 |  |  |
| 2.8.22 | 高级血管分析软件包：提供 |  |  |
| 2.8.22.1 | 零减影头颈部血管成像功能，一次增强扫描即可直接提取头颈部血管，无需通过两次扫描减影方式：具备 |  |  |
| 2.8.22.2 | 一键自动去除3D重建图像的头颈部骨组织功能：提供 |  |  |
| 2.8.22.3 | 头颈部血管进行标记追踪功能：提供 |  |  |
| 2.8.22.4 | 头颈部血管的自动标记、中心线提取、拉直处理、自动测量功能：提供 |  |  |
| 2.8.22.5 | 一键自动去除3D重建图像的体部骨组织：提供 |  |  |
| 2.8.22.6 | 体部血管进行标记追踪：提供 |  |  |
| 2.8.22.7 | 体部血管的自动标记、中心线提取、拉直处理、自动测量：提供 |  |  |
| 2.8.23 | 神经系统灌注软件包：提供 |  |  |
| 2.8.23.1 | 提供头部灌注软件：提供 |  |  |
| 2.8.23.2 | 提供Stroke和Tumor两种计算协议：提供 |  |  |
| 2.8.23.3 | 自动/手动执行软组织分割、动脉定义：提供 |  |  |
| 2.8.23.4 | 自动绘制感兴趣区的时间密度曲线：提供 |  |  |
| 2.8.23.5 | 自动计算CBV，CBF，TTP，MTT和PS 等灌注参数，并以伪彩标记显示：提供 |  |  |
| 2.8.23.6 | 自动计算感兴趣区的面积、最大值、最小值、平均值等：提供 |  |  |
| 2.8.23.7 | 缺血半暗带分析：提供 |  |  |
| 2.8.24 | 体部灌注软件包：提供 |  |  |
| 2.8.24.1 | 自动/手动执行软组织分割、肝动脉和门静脉定义，并以伪彩标记显示：提供 |  |  |
| 2.8.24.2 | 进行运动矫正、定义基线、删除/恢复时间点、血管抑制、融合功能操作：提供 |  |  |
| 2.8.24.3 | 自动绘制感兴趣区的时间密度曲线：提供 |  |  |
| 2.8.24.4 | 自动计算血流量（rBV）、血流速（rBF）、平均通过时间（MTT）等灌注参数：提供 |  |  |
| 2.8.24.5 | 自动计算感兴趣区的面积、最大值、最小值、平均值等：提供 |  |  |
| 2.8.25 | 肿瘤灌注评估功能：提供 |  |  |
| 2.8.26 | 心脏冠脉分析软件包：提供 |  |  |
| 2.8.26.1 | 心电门控扫描技术：提供 |  |  |
| 2.8.26.2 | 心脏前瞻性门控扫描技术：提供 |  |  |
| 2.8.26.3 | 心脏回顾性门控采集重建技术：提供 |  |  |
| 2.8.26.4 | 心脏多扇区重建技术：提供≥5扇区 |  |  |
| 2.8.26.5 | 心脏成像时间分辨率（完整180度数据采集）：≤35毫秒。 |  |  |
| 2.8.26.6 | 心脏成像提供机架内置一体化心电监测装置，无需外配：提供 |  |  |
| 2.8.26.7 | 一键式自动提取冠状动脉树：提供 |  |  |
| 2.8.26.8 | 智能追踪特定冠脉分支：提供 |  |  |
| 2.8.26.9 | 心脏智能分离，按血管造影体位自动投照，可自由旋转：提供 |  |  |
| 2.8.26.10 | 仿真DSA显示技术，还原冠脉血管高清细节，提供MIP/VR显示技术，提供多个细腻显示模板选择：提供 |  |  |
| 2.8.26.11 | 智能心电编辑：提供 |  |  |
| 2.8.26.12 | 冠脉狭窄分析：提供 |  |  |
| 2.8.26.13 | 识别、标记冠脉狭窄部位：提供 |  |  |
| 2.8.26.14 | 智能测量冠脉直径、截面积、长度、狭窄容积等：提供 |  |  |
| 2.8.26.15 | 多点、两点中心线追踪和中心线校正：提供 |  |  |
| 2.8.26.16 | 冠脉钙化分析：提供 |  |  |
| 2.8.26.17 | 识别、标记、彩色编码冠脉钙化：提供 |  |  |
| 2.8.26.18 | 智能分析冠脉的钙化积分，完成钙化积分的风险评估：提供 |  |  |
| 2.8.26.19 | 冠脉导航式分析钙化与非钙化病变：提供 |  |  |
| 2.8.26.20 | 冠脉斑块分析：提供 |  |  |
| 2.8.26.21 | 识别、标记、彩色编码冠脉斑块：提供 |  |  |
| 2.8.26.22 | 自动/手动进行斑块成分分析（包括钙化、纤维、脂质成分分析）：提供 |  |  |
| 2.8.26.23 | 心脏功能评估：提供 |  |  |
| 2.8.26.24 | 智能识别收缩末期、舒张末期，自动测量射血分数、左室容积、每搏输出量等心功能指标：提供 |  |  |
| 2.8.26.25 | 自动标记心内膜、外膜，实现全面心肌分析：提供 |  |  |
| 2.8.26.26 | 提供牛眼图智能显示室壁运动度、厚度：提供 |  |  |
| 2.8.26.27 | 电影观察与记录心脏多时相运动，方便评估心肌与瓣膜运动功能：提供 |  |  |
| 2.8.27 | 肺结节分析评估软件包:提供 |  |  |
| 2.8.27.1 | 支持肺部结节的检测及评估，自动检测、分割、提取可疑结节：提供 |  |  |
| 2.8.27.2 | 通过编辑结节轮廓线修改结节大小：提供 |  |  |
| 2.8.27.3 | 自动测量结节直径、体积、CT值等参数：提供 |  |  |
| 2.8.27.4 | 支持同一患者在不同时间段的多个序列的图像比较，支持评估结节的变化曲线：提供 |  |  |
| 2.8.27.5 | 自动计算结节内感兴趣成分占病灶整体的体积百分比、CT值等定量分析数据：提供 |  |  |
| 2.8.27.6 | 支持不同类型结节的提取、评估分析（如实结节、磨玻璃结节、混合性结节）：提供 |  |  |
| 2.8.27.7 | 肺结节CAD分析功能：提供 |  |  |
| 2.8.28 | 肺气肿分析评估软件包：提供 |  |  |
| 2.8.28.1 | 支持肺部气肿的检测及评估，自动检测、标记可疑气肿：提供 |  |  |
| 2.8.28.2 | 自动分割提取并显示肺组织和气管，支持左肺、右肺和气管的3D查看：提供 |  |  |
| 2.8.28.3 | 自动完成对肺气肿（体积）的量化测量和颜色标记显示：提供 |  |  |
| 2.8.28.4 | 自动计算左肺、右肺或双肺的肺气肿所占百分比：提供 |  |  |
| 2.8.28.5 | 支持肺气肿体积数值分析和密度曲线图展示：提供 |  |  |
| 2.8.29 | 肿瘤分析软件包：提供 |  |  |
| 2.8.29.1 | 自动标记可疑病灶：提供 |  |  |
| 2.8.29.2 | 通过编辑结节轮廓线修正肿瘤大小：提供 |  |  |
| 2.8.29.3 | 自动测量肿瘤直径、体积、CT值等参数：提供 |  |  |
| 2.8.29.4 | 同一患者在不同时间段的多个序列的图像比较，通过曲线查看肿瘤的体积和大小的变化趋势，肿瘤的生长情况评估：提供 |  |  |
| 2.8.29.5 | RECIST标准评估肿瘤情况：提供 |  |  |
| 2.8.29.6 | 肿瘤疗效评估，如CR、PR、PD、SD：提供 |  |  |
| 2.8.30 | 结肠高级应用软件包：提供 |  |  |
| 2.8.30.1 | 自动预处理，具备自动结肠分割、自动中心线提取功能：提供 |  |  |
| 2.8.30.2 | 电子清肠，具备自动清除残留造影剂、粪便的功能：提供 |  |  |
| 2.8.30.3 | 自动息肉筛查，具备自动息肉检测和分割功能：提供 |  |  |
| 2.8.30.4 | 息肉定量计算和分析，提供息肉参数信息如体积，长短径，高度，距离肛门距离：提供 |  |  |
| 2.8.30.5 | 组织管理功能，可进行组织命名、显示和隐藏，息肉的显示和隐藏：提供 |  |  |
| 2.8.30.6 | 腔内漫游功能，可对结肠内窥视图进行漫游，以发现可疑的息肉组织：提供 |  |  |
| 2.8.30.7 | 多视图显示功能，可在结肠展开视图、MPR 图像、腔内视图、全VR 图像上查看分割后的息肉组织：提供 |  |  |
| 2.9 | 低剂量平台 |  |  |
| 2.9.1 | 提供高端低剂量迭代技术：西门子提供SAFIRE，GE提供ASIR-V,飞利浦提供IMR，联影提供KARL 3D，东芝提供AIDR 3D; |  |  |
| 2.9.2 | 提供10mA肺部超低剂量扫描技术 |  |  |
| 2.9.3 | 提供智能mA调节技术 |  |  |
| 2.10 | 附件 |  |  |
| 2.10.1 | 提供质控水模和床垫等 |  |  |
| 2.10.2 | 提供主计算机用不间断电源 |  |  |
| 2.10.3 | 提供主控台工作桌 |  |  |

评分办法

采用综合评分法。综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标供应商的评标方法。

| 评分因素 | 评分标准（满分100分） |  |
| --- | --- | --- |
| 投标报价偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价 |  |
| 价格评审 （30分） | 投标报价得分 （30分） | 基准价：在有效的投标中，以最低评标价为基准值，得满分30分。 报价得分=基准价/各投标人评标价×30；(得分保留小数点后两位) |
| 技术评审 （50分） | 投标技术及文件的响应性（50分） | 评审要求：根据投标文件对招标文件中“技术规格要求”的响应情况: 1、“*”条款为设备核心参数，每负偏离一项扣15分； 2、一般性条款每负偏离一项扣5分，如有正偏离不加分。 3、技术部分完全响应得满分50分； 4、此部分得分最高得50分，最低得0分。 |
| 商务评审 （20分） | 研发水平、后期综合服务能力考量 （10分） | 评审要求： 投标产品制造商提供放射影像类设备自身发明专利证书清单（清单包含发明名称、对应的专利申请号即可），专利数≥2000项的，得10分；1500-2000项的，得5分；1500项以下的不得分。（以上专利证书清单均须加盖投标企业公章和生产企业公章，招标人有权在中标单位中标后，对投标文件中的专利进行查证，如有弄虚作假，将列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”）。 |
|  | 品牌以及市场占有率（10分） | 评审要求：为保证投标产品的先进、稳定性，各厂家投标型号产品在全国三级甲等医院装机≥30台，并提供用户名单、联系方式备查，得满分10分；装机数量每少一台扣2分，最低得0分。 |

说明：

1、投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,使得投标报价可能低于其成本的,将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的,评标委员会将认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作无效投标处理。

2、投标人对评分细则中相应部分没有承诺的，评委可按评分细则中最低分进行打分。