## Sheet1
长丰县中医院彩色多普勒超声诊断仪【全身】项目
序号 | 参数要求 | 修改建议及理由
★1 | 投标要求：避免库存机，要求所投设备是厂家在售最高端型号，于2020年3月份以后生产的设备投标，设备软件免费升级。
2 | 设备用途说明
2.1 | 全身应用，包括：腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用
2.2 | 系统平台需具备超高速数据处理能力,原始射频数据采集帧频≥10000Hz,并具备原始射频数据采集，储存，分析能力
3 | 主要技术规格及系统概述
3.1 | 主机成像系统
3.1.1 | 高分辨率液晶显示器≥21英寸,无闪烁，不间断逐行扫描，三关节自由臂设计，可上下左右任意旋转
★3.1.2 | ≥12英寸彩色触摸控制屏，触摸屏角度可调节
3.1.3 | 发射与接收数字通道≥62000
3.1.4 | 二维灰阶成像及分析单元
3.1.5 | M型显示及分析单元
3.1.6 | 彩色多普勒显示及分析单元
3.1.7 | 能量多普勒显示及分析单元
3.1.8 | 脉冲多普勒显示及分析单元
3.1.9 | 连续多普勒显示及分析单元
3.1.10 | 组织多普勒显示及分析单元
3.1.11 | 方向性彩色多普勒能量图
3.1.12 | 超高细微分辨血流技术，双向PDI 编码显示血流方向和密度信息，对微小血管显示的高度灵敏度，减少彩色过溢
3.1.13 | 脉冲反相谐波成像或类似技术
3.1.14 | 系统可视可调动态范围：≥180dB
3.1.15 | 双幅实时动态显示功能，同屏显示二维及彩色血流的实时图像，自动提高线密度，不降低帧频，保证获得高质量图像
3.1.16 | 斑点减少滤波技术
3.1.17 | 单键优化：通过一键操作迅速优化多种参数，自动优化图像，可对血管检查自动获取最佳偏转角度及取样容积大小，角度
★3.1.18 | 复合成像技术：采用多达9条声束偏转的复合超声成像，提升图像的细节分辨率和加强边界显示，消除伪像
3.1.19 | 高分辨斑点噪音抑制技术
3.1.20 | 具有多国语言包括中文菜单、中文文本输入
3.1.21 | 实时三同步能力
3.1.22 | 线阵探头梯形成像技术或对应技术
3.1.23 | 超宽视野成像扫描技术或对应技术
3.1.24 | IMT血管内中膜自动测量与分析功能
3.1.25 | 组织多普勒技术及心肌定量分析功能
3.1.26 | 自适应抑制技术，降低心腔和血管内噪声的同时不损失动态组织的成像信息
3.2 | 测量和分析部分
3.2.1 | 一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、百分比、曲线长度及不规则面积等
3.2.2 | 腹部测量与分析
3.2.3 | 产科测量与分析，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示
3.2.4 | 妇科测量与分析
3.2.5 | 颈动脉测量与分析
3.2.6 | 心脏测量与分析
3.2.7 | 泌尿科测量与分析
3.2.8 | 胎儿心脏测量与分析
3.2.9 | 上下肢动脉、上下肢静脉测量与分析
★3.2.10 | 配置智能盆底解决方案，通过选取特征点，即可快速建立参考线，并自动获取盆底超声检查所需的测量参数
3.2.11 | 卵泡测量
★3.2.12 | 专业的IVF成像模式，具备专业的报告、多项IVF评估指标及发育趋线分析
3.3 | 探头规格
3.3.1 | 频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz；可调
3.3.2 | 宽频带、多频变频成像，二维、彩色、频谱多普勒分别独立变频
3.3.3 | 类型：电子扇扫、线阵、凸阵
3.3.4 | 纯净波单晶体材料（或单晶体、智能化）探头
3.3.5 | 类型：电子相控阵，电子凸阵，电子线阵
3.3.6 | 标配4支探头
3.3.6.1 | 单晶体凸阵探头，频率范围1.5-5.5MHz
3.3.6.2 | 高频线阵探头，频率范围6.0-13.0MHz
3.3.6.3 | 电子相控阵探头，频率范围1.5-4.5MHz
3.3.6.4 | 腔内凸阵探头,频率范围4.5-10.0MHz
3.3.6.5 | 探头接口：探头接口≥4个，均为最新的无针式探头接口，探头接口大小一致，2D及3D探头接口通用
3.4 | 二维显像主要参数
3.4.1 | 成像速度：相控阵探头，90角,18CM深度时,≥7帧；凸阵探头, 最大角度,18CM深度时,≥50帧
3.4.2 | 扫描线：每帧线密度≥200超声线
★3.4.3 | 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节；侧向增益补偿≥8 段
3.4.4 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit
3.4.5 | 声束聚焦：发射≥4段
3.4.6 | 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理
3.4.7 | 接收通道≥4000000，多路信号并行处理
3.4.8 | 接收超声信号系统动态范围≥180 dB
3.4.9 | 二维灰阶成像≥256 灰阶
★3.4.10 | 最大显示深度≥39cm
3.5 | 频谱多普勒
3.5.1 | 方式：脉冲波多普勒（PW）、高脉冲重复频率（HPRF）、连续波多普勒（CW）
3.5.2 | 最大测量速度：（基线为零时）PW：血流速度≥8m/s；CW：血流速度≥30m/s
3.5.3 | 最低测量速度：≤1mm/s
3.5.4 | 显示方式：B/D、B/C/D
3.5.5 | 多普勒电影回放：≥120秒
3.5.6 | 零位移动：≥8级
3.5.7 | 取样宽度及位置范围：多级可调，最小取样宽度0.5-30mm
3.5.8 | 实时多普勒频谱自动包络并完成频谱测量计算
3.5.9 | 实时三同步功能
3.6 | 彩色多普勒
3.6.1 | 彩色优化技术：提高帧频、提高彩色灵敏度
3.6.2 | 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示
3.6.3 | 显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比
3.6.4 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30
3.6.5 | 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤1.25cm/s
3.6.6 | 彩色显示帧频：扇扫探头，最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥7帧/s
3.7 | 标配压力式弹性成像
3.7.1 | 具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具
★3.7.2 | 具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能
★3.8.1 | 具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能
3.8.2 | 支持凸阵和线阵探头
★3.9 | 标配低机械指数造影成像
3.9.1 | 具备双幅造影图像及基波图像同屏对比
3.9.2 | 具备双造影计时器
3.9.3 | 可以对造影剂峰值强度、平均强度、灌注曲线下面积、到达灌注峰值时间等多参数进行在线、离线测量分析
3.9.4 | 具备混合模式
3.9.5 | 支持造影图像和组织图像位置互换
3.9.6 | 支持微血管造影增强功能
★3.10 | 灌注时间成像技术或彩虹灌注成像技术或到达时间成像技术等类似技术，在微血管造影成像的基础上，将造影剂到达血管腔内的不同时间用不同颜色进行彩色编码，通过颜色直观地显示造影剂灌注的时间先后快慢（提供证明图片）
3.11 | 配置支持容积造影功能，可以支持3D输卵管造影
3.12 | 图像管理与记录装置
3.12.1 | 主机硬盘≥1TB
3.12.2 | 5个USB接口
3.12.3 | 超声图像存档与病历管理功能（非外置工作站应用）：在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放，存储图像可直接转换成PC直接读取的格式
4 | 售后服务要求
4.1 | 主机及探头原厂保修3年，提供原厂售后服务承诺书
4.2 | 故障响应时间≤2小时，超出三个工作日，需提供同档次备用样机
4.3 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用
4.4 | 有相应的零配件库存，存入所有必须的备件，并保证6年以上的供应期