- 第1包  血气分析仪（两台，预算价15万，报价时需要将所需使用耗材一起报价）

血气分析仪设备招标参数

1、设备名称：血气生化分析仪

*2、方法学：干式电化学法

3、测量速度：20个测试/每小时， 30s内完成测试

*4、测试项目：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu并且该十项参数可用一张卡同时检测

- 计算项目：cH+，HCO3-atd，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等, 测试+计算项目≥34项

- 样本量：≤80µl

7、标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血等≥5种样本类型

8、定标方式：液体定标（无气瓶的气体定标方式）

9、电极测量方式：免维护微电极技术，电极内置于试剂卡内

10、耗材：试剂卡和试剂包

*11、 试剂卡一次性独立使用，无交叉污染，结果安全可靠

*12、试剂卡存储：无需冷藏，常温保存，效期≥9个月，即取即用

13、质量控制：提供原厂配套具有溯源性的三级液体质控品及电子仿真质控

14、进样方式：内置进样器卡槽，自动平行吸入式进样

15、开机方式：无需预热，直接进入待测状态；

*16、试剂包更换：即插即用

17、检测完毕可自动生成酸碱平衡图

18、电池：内置电池，待机时间≥8h，可连续测量样本数≥50个

19、体积：小巧便携，重量< 5Kg（含电池）

20、输出方式：仪器内置二维条码扫描仪及输出设备

21、打印方式：热敏打印机，可打印报告

22、数据接口：串口、网络接口、USB口，有线、无线网络链接，能连接LIS、HIS

23、数据存储：仪器可自动存储≥50000个病人结果

24、升级：检测参数的升级，无需增加模块就可完成

25、产品性能指标： 精密度（CV值）PCO2≤4%   PO2 ≤5%

- 第2包  灌注泵一台、电热恒温箱六台（预算价6万）

- 灌注泵参数

- 安全分类I类BF型

- 电源～220V 50Hz

- 额定功率≤150VA

- *液晶屏显示，一目了然

- 应用范围广, 基本可以满足各种科室的灌注要求（妇科、泌尿外科、腔镜手术、关节手术、脑外科等）

- *压力可以根据需要调节设定，压力设定范围50～700mmHg

- *流量可以根据需要调节设定，流量设定范围10ml～1500ml/min

- 可显示各种功能数据（实际流量、实际压力等），监测精准

- 管路可高温高压和低温等离子消毒

- 配件可与其他品牌通配

- 电机采用国际知名品牌，噪音低，运行稳定

- 采用挤压式的供水方式，很好的保持腔道形状和视觉效果，形成理想的手术空间和清晰的视野。

- 运行方式连续运行

- 整机保修时间不低于二年

- 噪声≤70dB(A)

- 重量≤9kg

- 电热恒温箱参数

电源电压:AC220V   50HZ

控温范围: RT+10~300℃

恒温波动度: ±1℃

温度分辨率: 0.1℃

工作室尺寸：不小于340*330*320mm(宽 深 高)

外形尺寸:不小于625*540*500mm

容积：不小于30L

定时范围：1~9999min

功率:不小于850W

整机保修时间不低于二年

- 第3包  胰岛素泵耗材

| 序号 | 物资名称（仅做参考） | 参考规格 | 预计年使用量(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储存器 | 适用于福尼亚 IP-101-VI | 10000-25000 |
| 2 | 输液针 | 适用于福尼亚 IP-101-VI | 10000-25000 |