- 血气分析仪（两台，预算价15万，报价时需要将所需使用耗材一起报价）

血气分析仪设备招标参数

1、设备名称：血气生化分析仪

*2、方法学：干式电化学法

3、测量速度：20个测试/每小时， 30s内完成测试

*4、测试项目：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu并且该十项参数可用一张卡同时检测

- 计算项目：cH+，HCO3-atd，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等, 测试+计算项目≥34项

- 样本量：≤80µl

7、标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血等≥5种样本类型

8、定标方式：液体定标（无气瓶的气体定标方式）

9、电极测量方式：免维护微电极技术，电极内置于试剂卡内

10、耗材：试剂卡和试剂包

*11、 试剂卡一次性独立使用，无交叉污染，结果安全可靠

*12、试剂卡存储：无需冷藏，常温保存，效期≥9个月，即取即用

13、质量控制：提供原厂配套具有溯源性的三级液体质控品及电子仿真质控

14、进样方式：内置进样器卡槽，自动平行吸入式进样

15、开机方式：无需预热，直接进入待测状态；

*16、试剂包更换：即插即用

17、检测完毕可自动生成酸碱平衡图

18、电池：内置电池，待机时间≥8h，可连续测量样本数≥50个

19、体积：小巧便携，重量< 5Kg（含电池）

20、输出方式：仪器内置二维条码扫描仪及输出设备

21、打印方式：热敏打印机，可打印报告

22、数据接口：串口、网络接口、USB口，有线、无线网络链接，能连接LIS、HIS

23、数据存储：仪器可自动存储≥50000个病人结果

24、升级：检测参数的升级，无需增加模块就可完成

25、产品性能指标： 精密度（CV值）PCO2≤4%   PO2 ≤5%