# 采购需求及清单

总体要求：

●本章中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可；

●招标文件第一章至第五章条款与本章有不一致之处，以本章为准。

1、本项目实行施工总承包，由中标人包工包料，其施工安全责任、市场价格等风险及各种税费均由中标人承担，招标人概不负责。本项目不得转包和违法分包。

2、项目包括CT移机安装调试至正常运行，新老机房按照防护规范要求进行辐射防护等（详见工程清单，不全之处以实际为准）

3、需要提供医院认可的方案和现场勘查报告。

4、项目清单

| 序号 | 品名 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | CT机房防护 |  |  |  |
| 2 | 墙面防护 | 材料：4mm厚铅板防护 万能胶粘贴至墙面，铅板接头处搭接10mm 防辐射当量：4pd | ㎡ | 164.99 |
| 3 | 顶面防护 | 1、40*40mm镀锌方管 2、9厘阻燃板粘贴4mm厚铅板放置方管上方 防辐射当量：4pd | ㎡ | 47.14 |
| 4 | 电动防辐射门 | 门洞尺寸1300*2100mm，防护门尺寸1600*2250mm，门体采用1.2mm的304拉丝不锈钢制作或镀锌钢板粉末喷涂，门体内部铅板为整张铅板，表面无接缝，无螺钉，保证铅板防护无漏点，用一次性钢板冲压成型技术，将4mmpb铅板直接复合在门体内； | 个 | 1 |
| 5 | 手动移门 | 门洞尺寸870*2120mm，防护门尺寸850*2100mm，门体采用1.2mm的304拉丝不锈钢制作或镀锌钢板粉末喷涂，门体内部铅板为整张铅板，表面无接缝，无螺钉，保证铅板防护无漏点，用一次性钢板冲压成型技术，将4mmpb铅板直接复合在门体内； | 个 | 1 |
| 6 | 电动系统 | 配套自动门电机、轨道、手动开关 ，具有全开、半开、常开功能，带延时关闭功能，运行速度可作调校等配套五金及安装 | 套 | 1 |
| 7 | 防辐射铅玻璃 | 窗洞尺寸：1220*920mm，玻璃尺寸:1200mm*900mm，铅玻璃采用国产优质铅玻璃，透光率≥85％，无杂质、气泡、霉点，具有折射率低、抗氧化能力强的特点:铅含量≥26％:钡含量≥15％，丰富的铅、钡含量使防护效果达到最佳:铅玻璃表面作抗划伤、抗破碎处理，长时间使用不变色、不发乌。 | 块 | 1 |
| 8 | 警示灯、警示牌、防夹和闭门器 |  | 套 | 2 |
| 二 | 装饰 |  |  |  |
| 1 | 墙面竹木纤维板 | 1、竹木纤维板 | ㎡ | 164.99 |
| 2 | 天花吊顶 | 1、材料：铝扣板 2、尺寸：600mm*600mm | ㎡ | 47.14 |
| 3 | 地面瓷砖 | 1.医用 PVC卷材铺设 2. 具体做法详见图纸 | ㎡ | 47.14 |
| 4 | 不锈钢踢脚线 | 1、9厘阻燃板打底 2、1mm厚304不锈钢 | m | 30.00 |
| 5 | 防护门套 | 采用基层木工板、铅板及不锈钢板 | 个 | 2.00 |
| 6 | 防护窗套 | 采用基层木工板、铅板及不锈钢板 | 个 | 1.00 |
| 7 | 电气 | 扫描间及操作间灯线及插座线及网络插座 | 项 | 1.00 |
| 8 | LED灯 | 1、材料：LED平板灯 2、尺寸：600mm*600mm | 个 | 4.00 |
| 9 | 排风装置 | 600*600扣板式排风扇 | 个 | 2.00 |
| 10 | CT老机房 | 灯模定制 | 个 | 1.00 |
| 11 | CT老机房及发热门诊CT机房 | 木质收纳柜定制 | 组 | 2.00 |
| 12 | CT机房 | 吊顶 | ㎡ | 57.00 |
| 13 | CT机房 | 手动单开铅门定制 | 个 | 1.00 |
| 14 | CT机房 | 自动平移铅门含开门系统定制 | 个 | 1.00 |
| 15 | CT机房 | 墙面防护 | ㎡ | .199.50 |
| 16 | DR机房 | 手动单开铅门定制 | 个 | 1.00 |
| 17 | DR机房 | 自动平移铅门含开门系统定制 | 个 | 1.00 |
| 18 | 设备走线桥架 | 机房至操作间地面设备走线桥架 | m | 11.00 |
| 三 | 其他项 |  |  |  |
| 1 | 移CT机 | 县域内移机并保证设备正常运行（含CT移机配件等） | 项 | 1 |
| 2 | 预控评 | 取的放射诊疗许可证 | 项 | 1 |
| 3 | 机房防护用品 | 一套包含（铅衣，铅手套，铅围裙，铅三角，铅围脖，铅帽，方巾），铅当量要求大于0.5mmpb。 | 套 | 3 |