耳内窥镜参数

| 型号 | 视场角（°） | 视向角（°） |  | 工作长度 (mm)±3% | 最大插入部外径（镜体外径）±0.1mm | 最小器械孔道内径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C0010 | 50 | 0 |  | 105 | 2.7mm | / |
| 项目 |  |  | 参数 |  |  |  |
| 设计光学工作距d0 |  |  | 10mm |  |  |  |
| 视场中心角分辨力 |  |  | 2.24C/(°) |  |  |  |
| 有效景深范围 |  |  | 3~100mm |  |  |  |
| 在A标准照明体下的显色指数Ra |  |  | 95 |  |  |  |
| 在D65标准照明体下的显色指数Ra |  |  | 95 |  |  |  |
| 照明镜体光效ILeR |  |  | 0.334 |  |  |  |
| 综合镜体光效SLeR |  |  | 0.337 |  |  |  |
| 综合边缘光效SLe-Z |  |  | 0.172 |  |  |  |
| 有效光度率DM |  |  | 1531cd/m2/lm |  |  |  |
| 单位相对畸变VU-Z的控制量 |  |  | -10% |  |  |  |
| 质保期 |  |  | ≥一年 |  |  |  |
| 与人体部分接触材质要求符合医用不锈钢标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 支持低温等离子灭菌。 |  |  |  |  |  |  |
| 接到订货通知后三天内完成供货。 |  |  |  |  |  |  |

满足以上全部要求方可参与报价。