- 高频电刀基本要求：

- 适用于各种外科手术中对组织进行切割、凝血。也可连接内窥镜用附件，配合内窥镜进行手术。

- 输出全悬浮，单/双极功能齐全，具有对除颤器放电效应的防护。

- 设备故障自动检测并声光报警（显示故障代码）；具有过功率、过电流的自我保护功能

4、按键设置，数字化显示，标准化防误差通用接口。

5、工作频率大于600kHz，功能模式要求：

单极纯切额定功率≈350W(500Ω)

单极混切不少于2个工作模式，额定功率不小于200W(500Ω)。

单极凝血至少1个工作模式，额定功率不小于200W(500Ω)。

双极模式至少1个工作模式，额定功率不小于70W(150Ω)。

6、可极手控、单极脚控；双极脚控。

7、具有中性电极监测功能，一旦发生中性电极短路、开路、接触电阻过大或者接触质量降低等可报警，切断输出并显示故障代码。

8、配置要求提供主机除外的配置（包括但不限于）：单极电极、中性电极导电极板、中性电极电缆、中性电极导电极板(可重复使用) 、双极电极电极镊、双极电极双极电缆、脚踏开关双脚开关及电源线等。

9、质保期≥3年

10符合国内安全标准，并附检测报告。

预算：10000元

满足以上全部要求方可参与报价。