
概况

长丰县中医院拟采购五官科相关设备一批，总预算19万元。

质保期不少于两年。
设备明细及参数要求
（一）、双目视力筛查仪1台

1、适用对象及筛查内容：6个月及以上；筛查内容：近视、远视、散光、屈光参差、眼位变化、瞳孔大小及间距、斜视及斜视角度等。对近视、弱视、斜视风险进行筛查评估。

2、测量方式：双眼同时测量、也可左/右眼单独测量，模式可以任意切换。

3、平均测量时间：1S；

4、测量（工作）距离：85cm左右，超声测距，具有数值显示和屏幕背景光变换不同颜色来提醒测试距离的功能。

★5、球镜顶焦度 DS: 测量范围：-7.50D 至+7.50D，宽度间隔为 0.25D ; 精度： -3.50D~+3.50D，±0.50D；-7.50D~<-3.50D，± 1.00D；>+3.50D~+7.50D， ± 1.00D。柱镜顶焦度 DC: 测量范围：0.00D 至 ± 3.00D，宽度间隔为 0.25D，精度： ±0.50D。柱镜度轴位：测量范围：0 °至 180 ° , 宽度间隔为 1 ° ,精度：± 5 ° 。瞳孔大小：测量范围：4.0mm 至 9.0mm，宽度间隔为 0.1mm， 准确度：± 0.4mm。瞳孔距离：测量范围：35mm 至 80mm，宽度间隔为 1mm，准 确度：± 1.0mm。

彩色触摸屏幕尺寸≥5.0寸。

7、可热敏打印便捷报告或A4彩色图文报告。

★8、具备受测者信息批量导入、导出功能。

9、设备敏感度≥95%，特异性高于95%，且设备检查结果具有临床有效性证明文件。

10、2.4GHZ 无线局域网设备，具有无线电发射设备型号核准证书。

★11、屏幕上方设计有环境光亮度传感器，并配备暗箱。可智能自动识别光线亮度，确保不同光线下数据的准确性。

12、除主机外提供便携彩色打印机。

（二）、裂隙灯1台
1、带交角型双目镜筒的伽利略放大。

2、显微镜要求：

★⑴改变倍率形式：转鼓式5级变倍。  

⑵目镜：12.5X。

⑶总倍率：6.4x、10x 16x 25.6x 40x。

(4)视场：φ33mm  φ22.5mm  φ14mm φ8.8mm  φ5.5mm

(5)瞳距调节范围：55mm～72mm。

(6)屈光度调节：-5D～+5D。

3、照明：

（7）裂隙宽度：0mm～14mm连续可调(在14mm时，裂隙呈圆形)。

（8）裂隙长度：1mm～14mm连续可调。

（9）光斑直径：φ14mm、φ10mm、φ5mm、φ2mm、φ1mm、φ0.2mm。

（10）裂隙角度：0(～180(由垂直到水平方向连续可调。

（11）裂隙倾斜：5(、10(、15(、20(四档。

（12）滤色片：无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴兰片。

（13）照明灯泡：12v30w卤钨灯泡。

4、运动：

（14）前后移动≈90mm。

（15）左右移动≈100mm

（16）前后左右微动≈15mm

（17）上下移动≈30mm

5、颚托部：

（18）上下移动≈80mm。

（19）固视灯：LED。

6、提供配套台车

（三）、医用内窥镜显示器参数（CCC认证）1台

医用内窥镜显示器基本参数：
1、规格尺寸要求等于或优于 WLED IPS，21.5寸 
★2、分辨率1920*1080，刷新率60Hz

3、比例16:9，色彩16.7M彩色，亮度300cd/m²

4、可视角度：178°/178°

5、响应时间≥14ms

6、内置曲线GAMMA2.0/GAMMA2.2/GAMMA2.4/GAMMA2.6/DICOM

7、输入接口为HDMI/DVI/VGA/VIDEO/S-VIDEO

（四）、鼻内镜、耳内镜各1支
鼻窦镜基本参数

	名称
	视场角（°）
	视向角（°）
	工作长度

(mm)
	最大插入部外径（镜体外径mm）

	鼻窦镜
	75
	0
	175
	Φ4


内窥镜的光学性能基本参数

	项目名称
	基本参数

	设计光学工作距d0
	10mm

	设计工作视场形状
	评价视场面

	视场中心角分辨力
	3.55C/(°)

	有效景深范围
	3~100mm

	在A标准照明体下的显色指数Ra
	85

	在D65标准照明体下的显色指数Ra
	85

	照明镜体光效ILeR
	0.2

	综合镜体光效SLeR
	0.2

	综合边缘光效SLe-Z
	0.1

	有效光度率DM
	1453

	单位相对畸变VU-Z的控制量
	-25%


耳内镜基本参数：

	名称
	视场角（°）
	视向角（°）
	工作长度

(mm)
	最大插入部外径（镜体外径mm）

	检耳镜
	60
	0
	110
	Φ2.7-Φ3


内窥镜的光学性能基本参数

	项目名称
	基本参数

	设计光学工作距d0
	10mm

	设计工作视场形状
	评价视场面

	视场中心角分辨力
	3.39C/(°)

	有效景深范围
	3~100mm

	在A标准照明体下的显色指数Ra
	85

	在D65标准照明体下的显色指数Ra
	85

	照明镜体光效ILeR
	0.2

	综合镜体光效SLeR
	0.2

	综合边缘光效SLe-Z
	0.1

	有效光度率DM
	1698

	单位相对畸变VU-Z的控制量
	-25%


（五）、内窥镜摄像系统1套：
医用内窥镜摄像系统参数：

1、最低照度F5.5时≤5 lx

2、整机噪音：≤50dB（A）

3、色彩还原能力≥四级

4、分辨率可达1920×1080

★5、逐行扫描，不少于60帧/秒
6、白平衡控制（AWC），也可自行设置。

7、具有图像冻结功能 
8、Menu菜单可调节参数调

9、可适配各种光学卡口

10、手柄低温，手柄有冻结白平衡功能键

11、具有DVI,HDMI,VIDEO视频输出 
12、摄像头防水性能
     


