- 概况

- 为提高中医医院急诊和中医优势病种诊疗能力和综合服务能力，达到《县级中医医院“两专科一中心”项目建设目标与要求》，长丰县中医院拟采购中医康复类、急诊急救类专项设备。预算约为42.8万元，整体质保期不少于两年。

- 设备明细及参数要求

- 第1包中医康复设备

恒温蜡疗仪（1台）

1、柜式结构，融蜡箱容积≥65L，饼箱容积≥80L。

2、饼箱可一次性储存≥10盘蜡，可分区，每区均可独立控制，单独控温。

★3、≥10.1英寸彩色液晶触摸显示屏，可实时显示仪器工作状态。

温控 58℃～85℃可调，步长1℃，温控精度：±3℃。

★4、蜡箱融蜡时间≤4小时。

5、饼箱温度：45℃～65℃可调，步长1℃，误差±3℃，温度均衡性≤5℃。

★6、饼箱快速制饼时间：≤6小时。

7、蜡饼厚度可选薄蜡饼（10mm）、标准蜡饼(15mm)、厚蜡饼(19mm)，误差：±20%；

8、蜡盘尺寸L475mm*W300mm*H30mm，误差±5%。 预约制饼功能可周预约。

9、蜡箱制饼可选择功能、单个蜡区蜡饼厚度设置功能、蜡液温度设置功能、设备状态和液位状态显示功能。

10、饼箱制饼可实现饼箱选择功能、单个饼箱温度设置功能、设备状态和液位状态显示功能。

11、蜡箱制饼包含蜡箱一键融蜡功能、蜡液温度设置功能、设备状态和液位状态显示功能、蜡区选择功能、单个蜡区蜡饼厚度设置功能。

- ★12、有一键恒温功能，误差±3℃；超温保护功能

13、清洁过滤石蜡功能

★14、具有自动休眠功能、开机自检功能；断电时可自动保存当前运行数据。

15、设备具有过载、短路、漏电保护功能。

- 16、设备高度≤1米

腰椎牵引床（2台）

1、输入功率：≤180VA；

2、使用电源：220V，50Hz；

3、数码管、按键操作；

4、牵引模式：腰椎牵引；

5、床板尺寸（长*宽*高）：1950mm*570mm*550mm，±10mm.

6 输出指示：在整个治疗过程中，所选择的牵引模式以及至少包括牵引力、牵引相时间、间歇相时间和治疗时间在内的输出参数，应在设备上连续显示；

★7、牵引力： 腰椎牵引力可调范围：0～990N，步长为1N；

9、腰椎牵引渐进期和渐退期平均牵引力变化速率为90N/s；

★10 设备具有牵引力实时监测功能，允差±30N；

11、治疗时间可调范围：0～99min，步长为1min；

12、牵引相时间可调范围：0～9min，步长为1min；

13.间歇相时间可调范围：0～9min，步长为1min；

★14、设备具有紧急保护措施，在牵引治疗过程中，按下急退按键，可使牵引力松弛至初始状态；

15、行程范围：腰牵滑动行程范围为：0～200mm

16、牵引用床能够承受的最大患者体重为180kg；

17.牵引用床应定位稳定，在200N水平力作用下应不发生位移和失衡；

18、牵引用床与固定带、固定架、滑轮或牵引绳直接连接的结构件应牢固可靠，在任意方向500N和牵引方向2000N作用下，应不发生松脱、塑性变形或断裂;

19、电源中断及恢复通电后，设备牵引力恢复至初始状态；

20、在正常工作时噪声≤60dB。

康复训练下肢功率车（1台）

1、用于成人下肢关节活动、肌力及协调功能训练

2、0-8档可调节

★3、具有防痉挛模式

4、具有蓝牙模式

5、坐垫额定载荷≥130kg，坐垫调节范围0~30cm

6、可以记录运动时间、速度、里程、热量、心率等参数

脊椎正骨椅（1台）

1、双层托面，用于颈椎正骨，旋转复位，多体位可用

★2、上支架为三角立杆支撑，带扶手，带加厚加宽脚套

3、承重≥300公斤

4、地面接触点有防滑设置

5、主体材质为不锈钢

- 中药熏蒸机（熏蒸头型）（4台）

- 1、双通道(二个喷头)，可微电脑独立控制

- 2、预热及治疗功率1、2、3、4档可调

- 3、治疗时间1-35分钟可调，有提示音

- 3、 具有预热温度设置功能，预热设定温度为40~90摄氏度

- 4、喷杆关节四轴旋转可调，喷头动作角度万向

- 5、当熏蒸机药罐中气压大于0.08MPa时，减压阀排气减压

- 6、装药最大容易≥5L，缺液报警并自动停止加热

- 7、气路、液路防阻塞

- 8、加热器为防干烧、耐高温、防腐蚀、防结垢材质

特定电磁波治疗仪（50台）

1、原理为特定波红外线治疗缓解疼痛

2、灯头直径≥21cm，可360度旋转

3、电子0-60分钟可定时

★4、倾倒自动断电

5、高度上下伸缩50cm左右可调，带安全锁

6、铁质五脚折合脚架支撑，脚架宽度≥50cm，支撑稳定

电子针疗仪（30台）

1、非对称双向脉波波，六路输出，可同时按摩12个穴位

★2、可设置连续波工作模式；断续波工作模式：工作15秒，停5秒；疏密波工作模式:疏液频率与窑波频率之比为1:5，疏波5秒，密波10秒

3、可定时

4、脉冲频率1-100Hz可调，允差±15%

5、输出电流限值≤10mA(25000负载阻抗下)

6、输出脉冲宽度0.2ms士30%

第2包急诊急救设备

电动病床（5张）

★1、床头、床尾 ABS 优质工程塑料注塑成型,床头床尾为可拆卸式,带锁定开关,可兼做 CPR 板应急使用。床尾板上设有卡片插槽。

2、护栏采用四片式PP 材质,四片护栏在两端镂空,应急时可兼做扶手。

3、床边加厚钢制矩管焊接，床框每边设有 2 个吊水架孔,2 个引流袋挂钩, 并配有不锈钢双挂钩伸缩输液杆一根。

4、床面用冷扎钢板,床板加装 ABS边套。床板之间采用厚≥4mm 的连接片连接,连接紧固。病床双支撑卸力结构,支撑管钢管焊接≥30×30×1.8mm,有床垫防滑装置。

5、承重力≥250KG。

★6、背板上折≥75°腿板上折≥40°,整体升降高度≥200mm。

7、脚轮≥5 寸中控静音脚轮,中央刹车脚踏一个,一脚制动,四轮刹车,双边抓地。

8、配套电动床垫。

输液泵（5台）

1.泵送方式：指状蠕动式

2.输液器规格：标准PVC输液器

★3.不少于八档可调，同时记忆八种输液器参数。

4.输液速度：1-1300ml/h

★5.流速增量：流速1000ml/h以下，可按0.1ml/h递增或递减；1000ml/h以上，可按1ml/h递增或递减。

6.输液精度误差：普通输液器±5%，输液量精度误差可调。

★7.泵内独有恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%。

8.液晶屏和数码管双显示，全数字键盘输入

9.输液范围：1-9999ml

10.输液增量：预置量1000ml以下，可按0.1ml递增或递减；1000ml以上，可按1ml递增或递减。

11.输液模式：毫升/小时；滴数/分；按时间“完成”输液量。

12.KVO（保持血管畅通）流速：1-5ml/h

13.阻塞、气泡、开门、输完、欠压、速度异常、遗忘操作、滴数报警。

14.气泡探测方式：超声波检测式

15.可配置护士呼叫接口

16.配移动输液杆

成人型全胸充气背心电动排痰机（2台）

1、运用高频胸壁震荡技术进行呼吸气道清除排痰治疗，适用于分泌物排出困难或由粘液阻塞肺部引起的肺膨胀不全患者，促进气道清除排痰或改善支气管引流。

2、9.7寸彩色液晶触摸屏。

3、采用二级导气软管同步向充气背心充、放气。每个背心同时连接两根导气软管，充气均匀。

4、排痰机振动频率范围：5Hz--20Hz，频率连续可调，步距增量为1Hz，误差为±20％。

5、治疗过程中的压强：治疗仪具有压强指示装置，压力调节范围不少于10档，压强为0.5Kpa--3.2 Kpa, 误差±15%，初始值为3档。

6、治疗仪具有手动模式、五种自动程序模式及用户自定义模式。

自动模式按体型不同而分级定制，不少于5种自动程序模式：儿童（1-7岁）模式、儿童（7-15岁）模式、成人（瘦）模式、成人（正常）模式、成人（胖）模式。

自定义模式：治疗前设定各时段的压力、频率及时间，治疗中不可调。

7、自动模式定时时间5min--20min，手动模式定时时间1min--60min，步距为1min。

★8、正常工作的整机噪音≤60dB。

★9、治疗仪提供在各种状态下手动释放加压装置气压的措施，也可以手动进行恢复设备运行。

★10、背心由外套及气囊两部分组成，可以拆卸，外套可按普通衣物的方式随时进行清洗和消毒。

- 配备不少于3个标准全胸充气背心及简易半胸充气带。

- 电动吸痰机（4台）

- 1.极限负压值：≥0.06MPa

- 2.负压调节范围：0.02MPa到极限负压值

- ★3.抽气速率：≥20L/min

- 4.吸引泵：活塞泵或真空泵

- 5.贮液瓶容量：≥2500mL 2只

- 6.噪音：≤65dB（A）

- 7.可移动，配备拉杆、万向轮，脚踏开关

- 8.净重：≥13kg

- 智能心电图机（5台）

- 1、标准12导联心电信号同步采集，支持九导联专用儿童模式，具有9导联、12导联同步自动分析功能

- 2、输入阻抗：≥100 MΩ

- 3、A/D转换：24bit

- 4、采样率：≥64k Hz

- 5、独立起搏通道，起搏采样率≥60k Hz

- ★6、频率响应：0.01Hz-400Hz

- ★7、耐极化电压：≥±950mV

- 8、时间常数：≥5s

- ★9、共模抑制比：≥120dB

- ≥8英寸彩色液晶电容触摸屏，屏幕可翻转

- 11、设备内置存储器可支持≥100000例病例储存，并支持外接U盘和SD卡扩展存储空间

- 12、可通过有线网络或无线网络连接进行心电报告的便捷传输，可实时发送报告、存储、打印和分享

- 13、手动、自动、节律等检查模式可选，并支持实时采样、预采样及触发采样等采样模式

- 14、具有导联信号质量检测功能，以不同颜色标记信号质量，提醒医生对相应导联进行处理

- 15、支持≥30min数据采集及冻结功能

- 16、具有严重疾病提示功能，可对心肌梗死等危急重症心电图进行突出标识